# D01 真实心电采集任务现状审阅

审阅日期 2026-09-28    任务 D-01

# 一 当前结论

D-01仍WAIT_DEP_EXTERNAL、未领取。旧Polar骨架及两份方案已实际归档；当前交接订正ECG通道、独立呼吸带与原始包记录。30项软件检查通过，不是H10真机或30分钟验收。

原任务约4人日、前置P-02已完成；等待设备与目标机兼容。P-HARDWARE是岗位角色，不是实际领取人，注册表没有签署。

# 二 目标与完成标准

AC1真机连续30分钟；AC2 ECG/RR时间戳和序号完整；AC3断流重连，正式模式不回退Mock。交付适配器、配置、原始记录、状态事件及丢包报告。

技能为BLE、ECG/RR解码、时间戳和重连；国内资料沿用L-BLE/L-PY，官方协议来源已核验并记录。

# 三 实际交付

旧ble_device骨架及两份设备方案迁入archive并删除旧路径；新增固定目录、当前通道与P-02交接、官方来源、六项当前检查及Word事实源。

DeviceManager/Driver、RingBuffer和FrameClock仍是共享历史模块；PolarH10Source曾为NotImplementedError，当前没有真实驱动或30分钟原件。

# 四 执行过程与关键决定

先核对注册表、存储接口和旧代码，再核验Polar官方说明与源码。退役旧错误计划，不在无设备证据下生成假采集结果或添加新SDK。

旧HR特征不是ECG；PMD通道与TYPE_0三字节微伏分别说明，EDR不能替代D-02真实呼吸带。

# 五 验证与结果

原24项采集模块测试通过；整理后24项加六项当前检查，共30项通过。检查当前状态、通道职责、RawPacket字段、归档和实际存储字段约束。

未进行BLE扫描、连接、真实连续采集或重连。官方能力不证明当前Windows机、固件及软件组合可用。

# 六 偏离与修复闭环

旧方案以10Hz聚合与CSV为正式链，误写ECG通道及int16，并允许EDR主呼吸；当前交接从真实通知保留字节至P-02，遥测交P-01统一发布。

软件复测不能关闭UP-06/M06真实兼容风险；适配器、设备及30分钟报告仍待实际责任人交付。

# 七 目录与文件整理

inputs/execution/outputs/evidence/archive已分开。三件旧材料有据归档，共享代码不按任务复制，后续整体迁至agent/modules时修复消费者。

原学习目录与注册表继续作来源；旧技术目录新增README转入当前口径，最终根目录迁移尚未完成。

# 八 上下游交接

D-01原始ECG/RR包由P-02追加保存，D-02提供真实呼吸主通道；S-01做同步、SQI与时钟域，S-02做交互状态估计。通知原件先于降采样保存。

设备时间不能冒充主机时间，未知为null，原因另记L1；有payload的RawPacket不能填缺包原因，来源用polar_h10_ecg/rr。I-01须双真机800秒全链，G-05现场准入分别落实。

# 九 审阅与责任签收

P-HARDWARE须由真实成员领取并冻结输入，独立复核和真实第二人签收发生在设备交付后。本轮审阅只记录现状，不更改WAIT_DEP_EXTERNAL。

历史审核人 未签署    日期 尚未发生

没有真实设备验收、独立Agent结论或第二人签署；Codex本轮完成规范化，不代填责任人或真机PASS。

# 十 收尾与下一包

规范化18/71包，剩余53；下一D-02。明确路径提交并推送工作分支，任务状态未变，根目录双层迁移继续。

# 十一 审阅来源

当前事实由Agent层生成Word，官方来源和取证边界见当前说明；真实采集未完成的项目在Word中明确列出。

当前真实采集交接

原始包公开接口

规范化验证记录

国内技能资料